Техническая Часть (лот2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7.

- Наименование. Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7.

- Технические характеристики.

Количество каналов контроля контактов выключателя, шт. – 4;

Диапазоны измерений:

  - Диапазон измерения временных характеристик, с 0,001÷5,2;

  - Диапазон измерения скорости, м/с 0,002÷20;

  - Диапазон измерения хода, мм 0,5÷900;

  - Диапазон измерения тока, А ±14;

  - Диапазон измерения токовых клещей, А 0-350;

  - Диапазон измерения напряжения (ампл. значение), В ±350;

  - Диапазон измерения сопротивления резистивного датчика, Ом 0÷160 или 0÷2500;

Дополнительные параметры:

  - Погрешность измерения временных характеристик, мс ±0,1;

  - Погрешность измерения скорости в диапазоне 0-10 м/с,% ±2;

  - Погрешность измерения хода с датчиком ДП12, мм ±1;

  - Порог срабатывания защиты силового коммутатора при превышении тока, А 15-20.
Основные технические требования.

  - Температурный диапазон эксплуатации, °С - 25 ÷ +40;

  - Масса измерительного блока, кг 7;

  - Напряжение питания, В

Переменного тока – от 198 до 242, частотой от 49,5 до 60,5 Гц;

Постоянного тока - от 100 до 300;

  - Встроенный пульт для задания простых операций и сложных циклов выключателя на ток до 12 А для приводов постоянного и переменного тока;

  - Связь с компьютером и принтером через порты RS-232C и Ethernet;

  - При совместной работе с компьютером – формирование протоколов измерений и их архивация.

- Дополнительные требования

  - Должен иметь Свидетельство об утверждении типа средств измерений.

- Сроки поставки. Апрель 2018г.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

  - Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 в стандартной комплектации – 1шт.;

  - Дополнительная комплектация:

  - Пульт управления выключателем ПУВ-регулятор – 1шт.;

  - Клеммник СКБ010.27.00.000. (Клеммник оканчивается зажимами типа "крокодил" для подключения к электромагнитам) – 1шт.;

  - Токовые клещи. Длина 2,5м СКБ026.21.00.000 (в комплекте с блоком сопряжения.) – 1шт.

- Требования к приемке.

Поставка в соответствии с техническими требованиями. Приёмка согласно Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г.№П-7).

- Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик обязан поставить надёжное и высокоэффективное оборудование. Должен быть производителем или официальным дилером.

- Перечень документации.

  - Руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр;

  - Свидетельство o первичной поверке СИ;

  - Методика поверки;

  - Копию сертификата об утверждении типа СИ;

  - Гарантийные обязательства;

  - Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

- Гарантии изготовителя.

Не менее 12 месяцев со дня поставки.

- Требования к упаковке оборудования.

Продукция должна быть поставлена в промаркированной упаковке или/и таре, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, погрузочно-разгрузочных